Technické podmínky

přístroj pro měření vzorků emitující záření alfa a beta

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je přenosný přístroj pro měření upravených vzorků emitující záření alfa a beta.

##### Technické požadavky na přístroj

  - Měření alfa a beta se požaduje v jednom měřicím cyklu.

  - Naměřená data jsou ukládána ve formátu, který umožňuje další počítačové zpracování.

  - Napájení je bateriové a z elektrické sítě.

  - Na jedno nabití baterií je přístroj v provozu min. 500 h.

  - Přístroj umožňuje měření vzorků na mističkách o průměru 50 mm a výšce min. 5 mm.

  - Vzorky se vkládají do měřicí komory pod detektor.

  - Minimální účinnost měření se požaduje následující: (Am-241 70 %, Pu-239 80 %, Sr/Y-90  70 %, C-14 20 %).

  - Přístroj je vybaven testovacími procedurami pro test funkčnosti.

  - Přístroj má knihovnu účinnosti radionuklidů pro výpočet aktivit měřených vzorků (alespoň 5 RN).

  - Povrch přístroje je dekontaminovatelný.

  - Použitý detektor má pozadí pro alfa záření < 0,1 imp/s a pro beta záření < 2 imp/s při hodnotách dávkového příkonu na úrovni přírodního pozadí.

  - Přístroj umožňuje měření četnosti (imp/s), aktivity (Bq) a plošné aktivity (Bq/cm2).

  - Doba měření vzorků je nastavitelná minimálně od 1-10000 s.

  - Rozsah provozních podmínek je teplota 0-45 oC, vlhkost 10-90 % nekondenzující.

  - Obslužný SW minimálně umožňuje nastavení všech parametrů přístroje, práci s knihovnou RN, analýzu a vyhodnocení naměřených dat.

##### Požadavky na dodávku příslušenství

  - měřicí misky (100 ks),

  - komunikační kabel pro PC a obslužný SW,

  - přenosné odolné pouzdro (kufřík),

  - testovací adaptér s testovacím zdrojem záření.