Technické podmínky

Georeferencovaný radiační monitoring

### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je úprava stávající sondy MDG-07 a jejího programového vybavení tak, aby umožňovala sběr georeferencovaných údajů o radiační situaci (svázání hodnot dávkového příkonu a polohy sondy).

  - Tato úprava bude sloužit k rozšíření možností monitoringu prostředí vozidlem TACHP.

### Technické požadavky na hardware a software

  - Softwarová část georeferencovaného radiačního monitoringu bude kompatibilní s hardwarem a softwarem zásahového tabletu se softwarem GINA a POINTX, který je předmětem přílohy č. 1 technických podmínek k TACHP, zejména v podobě zobrazování monitorovaných dat (GIS klient) a datových přenosů o monitorování.

  - Zavést do systému sběru radiačních dat z inteligentní sondy pro určování radiační situace propojení s určováním polohy stanovené na základě GPS.

  - Řešení bude správně zobrazovat polohu v mapových podkladech využívaných HZS ČR (minimálně Podkladová mapa HZS ČR ve formátu ESRI cache nebo mapové služby a Letecká mapa - ortomapa HZS ČR) v souřadném systému WGS 84 Mercator, případně S-JTSK.

  - Zobrazovat stav datového spojení se vzdálenou databází a ukazatel kvality datového spojení.

  - Řešení bude pracovat v režimu nezávislém na datovém spojení se vzdáleným systémem a bude v tomto režimu poskytovat následující služby:

- trvale zobrazovat hodnotu aktuálního dávkového příkonu ze sondy (nebo poruchu spojení se sondou či jinou závadu) nezávisle na spuštěném monitoringu,

- při spuštěném monitorování bude lokálně ukládat záznamy v podobě georeferencovaných údajů o radiační situaci (dávkový příkon a související údaje),

- jednotlivé záznamy budou ukládány s časovým a datumovým údajem,

- jednotlivé záznamy budou opatřeny příznakem validní fixace polohy dle GPS,

- perioda ukládání záznamů bude uživatelsky nastavitelná minimálně v rozsahu 1-100 s,

- ukládané hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu budou průměrné hodnoty v dané periodě,

- zobrazí jednotlivé monitorovací body (trasu) v mapových podkladech využívaných lokálním GIS klientem s barevným rozlišením dle hodnoty dávkového příkonu v nastavitelných prahových hodnotách,

- umožní export/import záznamu monitorování z/do standardizované podoby souboru XML, JSON a CSV pro offline přenos dat na datovém nosiči,

- umožní export/import záznamu monitorování z/do standardizované podoby souboru KML nebo KMZ  (Google Earth) pro offline přenos dat na datovém nosiči.

  - V případě dostupnosti datového spojení bude navíc poskytovat následující služby:

- umožní lokálně a vzdáleně spravovat nastavení priority přenosu údajů o monitorování radiační situace v prostředí víceúčelového terminálu,

- umožní online přenos aktuální měřené radiační situace jako sledovaného parametru polohy terminálu (vozidlo či operátor se sondou) na vytvořené zdokumentované rozhraní, ke kterému bude možné připojit GIS klienty,

- umožní přenos údajů o monitorování radiační situace s automatickou vyrovnávací mezipamětí pro kompenzaci ztráty nebo nízké kvality datového spojení na vytvořené zdokumentované rozhraní, ke kterému bude možné připojit GIS klienty, vytvoří technické řešení (volba bude aktivovaná jako volitelná položka v nastavení) pro přenos příznaku překročení limitního dávkového příkonu radiační události a hodnoty dávkového příkonu do programového vybavení využívaného v operačním řízení HZS,

- umožní zobrazení monitorovacích tras zaznamenaných v nastavitelném období, včetně tras z jiných terminálů, v mapových podkladech využívaných lokálním GIS klientem.

### Ergonomické požadavky

  - Barevné řešení zobrazování dat a mapových podkladů bude dobře čitelné na slunečním světle.

### Požadavky na dodávku zařízení

  - Řešení bude dodáno včetně licencí pro všechny dílčí programové produkty.

  - Řešení bude přebírat mapové podklady využívané v HZS ČR a jakékoliv další případně používané mapové podklady nebudou vyžadovat nákup licence nebo jejich využití nebude generovat další dodatečné náklady pro HZS ČR.