Technické podmínky

Fotoionizační detektor

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je fotoionizační detektor, který umožňuje měření v jednotkách ppb a lze ho použít při provádění zásahů a záchranných prací jednotkami hasičských záchranných sborů krajů při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek v souladu s §70 zákona č. 133/1985 Sb.

  - Fotoionizační detektor (dále jen „PID“) je určen pro vozidlo „Technický automobil chemický v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu“ (dále jen „TACHP“), který mají v ochraňování HZS krajů, do jejichž působnosti spadají chemické laboratoře.

  - PID umožňuje provádět chemický průzkum a monitoring těkavých plynných nebezpečných chemických látek přímo v místě události v jednotkách ppb a rovněž lze pomocí tohoto přístroje odebírat vzorky vzduchu do odběrových vaků.

##### Technické předpisy

- Certifikace: Europe: ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4

##### Technické požadavky na hardware

  - PID umožňuje provádění monitoringu těkavých plynných nebezpečných chemických látek při zásahové činnosti jednotek požární ochrany.

  - PID disponuje těmito parametry:

- PID lampa 10,6 eV,

- odezva senzoru je nižší než 3 s,

- rozsah měření 0 ppb - 9999 ppm,

- hmotnost vlastního přístroje nepřekračuje 740 g,

- PID je napájen Li-Ion akumulátorem a je k dispozici adaptér pro alkalické články,

- provozní doba minimálně 16 h na jedno nabití Li-Ion akumulátoru,

- PID má integrované čerpadlo o průtoku 500 ml/min s elektronickou kontrolou průtoku.

  - Výrobce garantuje odolnost:

- přístroj odolá pádu z 1 m výšky,

- přístroj disponuje krytím IP65 při práci, IP67 vypnutý nebo bez sondy.

  - PID musí být schopný provést první měření nejpozději do 90 s po startu z kompletně vypnutého stavu.

  - PID je uzpůsoben pro práci v nebezpečné zóně (kontaminovaném prostředí).

  - PID nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu nebo používaní specializovaného spotřebního materiálu.

##### Ergonomické požadavky

  - Vzhledem k použití protichemických ochranných oděvů při chemickém průzkumu v nebezpečné zóně a snadnému a rychlému přenosu se požaduje, aby hmotnost celého PID v provozuschopném stavu (včetně baterie) byla max. 1 kg.

  - PID je snadno ovladatelný – ovládací rozhraní musí být velmi jednoduché tak, aby vyžadovalo minimální nároky na zaškolení obsluhy.

  - Konstrukce PID umožňuje ovládání přístroje pouze jednou rukou i v protichemických rukavicích. LCD displej musí být snadno čitelný i při použití protichemického ochranného oděvu. Ovládání joystiky nebo dotykovými obrazovkami je z tohoto důvodu nepřípustné.

  - Použité grafické rozhraní (například LCD display) musí zajišťovat vysoce kontrastní zobrazení textu tak, aby byl čitelný ve venkovním prostředí za slunečního záření.

  - PID je malých rozměrů - rozměry jsou maximálně 259 mm (délka), 770 mm (šířka) a 650 mm (výška). Rozměry jsou tak malé, aby bylo možno přístroj pohodlně držet v jedné ruce v protichemické rukavici nebo jej vložit do kapsy pracovního oděvu a uvolnit si tak ruce pro jinou činnost.

  - Povrch přístroje je z neklouzavého materiálu.

##### Technické požadavky na software

  - Měření je plně automatizované.

  - PID musí kvantifikovat látky uložené v databázi s přesností na desítky ppb.

  - PID umožňuje jednoduchou a rychlou změnu korekčního faktoru pro jednotlivé látky uložené v databázi.

  - PID umožňuje:

- bezpečně ukládat všechna měření do interní paměti,

- snadný export měření do PC, možnost bezdrátového přenosu dat pomocí bluetooth modulu do PC,

- snadný upgrade software a firmware,

- nastavit limity alarmů pro jednotlivé látky a jejich vypnutí,

- monitorovat krátkodobé a dlouhodobé průměry (15 min a 8 hodin) a nastavit jejich alarmy.

##### Požadavky na dodávku PID

  - Součástí dodávky musí být:

- náhradní adaptér pro alkalické baterie,

- samostatná nabíječka akumulátoru a dokovací stanice,

- nárazuvzdorný přepravní kufr,

- kabel pro propojení dokovací stanice a PC,

- vyhodnocovací a ovládací software pro Win XP a vyšší,

- příslušenství pro čištění přístroje.