Technické podmínky

souprava pro odběr vzorků plynných látek

##### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je o odběrová souprava, která umožňuje odběr vzorků neznámých plynných látek a lze ji tak použití při provádění zásahů a záchranných prací jednotkami hasičských záchranných sborů krajů při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek v souladu s §70 zákona č. 133/1985 Sb.

  - Odběrová souprava (dále jen „souprava“) je určena pro vozidlo „Technický automobil v provedení chemického a radiačního průzkumu“ (dále jen „TACHP“), který mají v ochraňování HZS krajů, do jejichž působnosti spadají chemické laboratoře.

  - Souprava umožňuje provádět chemický průzkum a přetržitý monitoring těkavých a semitěkavých plynných nebezpečných chemických látek přímo v místě události.

##### Technické předpisy pro čerpadlo (v platném znění)

- Prohlášení o shodě, Certifikace: Europe: ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4.

##### Technické požadavky soupravy

  - Souprava umožňuje provádění odběru vzorku plynných NCHL při zásahové činnosti jednotek požární ochrany.

  - Souprava obsahuje:

- plynové čerpadlo umožňující vzorkovat průtoky od 1 do 5000 ml/min s příslušenstvím,

- 10 ks 5litrových odběrových vaků z inertního materiálu (Tedlar, FlexFilm atd.) zakončené polypropylénovou fitinkou s vyměnitelným septem,

- 10 ks 10litrových odběrových vaků z inertního materiálu (Tedlar, FlexFilm atd.) zakončené polypropylénovou fitinkou s vyměnitelným septem,

- 10 ks kovových odběrových trubiček pro termodesorbční zařízení Unity 2 od firmy Markes se sorbetem Tenax TA (35/60 mesh), kondicionovaných s kovovými ucpávkami, včetně nářadí pro demontáž kovových ucpávek,

- 5 m teflonové hadice tvrdé o vnějším průměru 0,8 cm a vnitřním průměru 0,5 cm,

- 5 m tygonové hadice měkké o vnějším průměru 0,9 cm a vnitřním průměru 0,5 cm.

  - Specifikace odběrového čerpadla:

- odběrové čerpadlo dovoluje vzorkovat plyny v rozmezí průtoků 20 -5000 ml/min (za konstantního průtoku) a 1-5000 ml/min (za konstantního tlaku) bez nutnosti dalšího příslušenství; ovládání nastavení průtoku je přímo na čerpadle a provádí se pomocí digitálního displeje a tlačítek,

- vstup i výstup z čerpadla je uzpůsoben pro možnost plnění odběrových vaků,

- čerpadlo má korekci na změnu okolní teploty, možnost kalibrace teploty a korekci na změnu okolního tlaku, možnost kalibrace tlaku,

- čerpadlo automaticky ukládá do paměti min. 10 měření,

- čerpadlo lze připojit k PC a exportovat data, případně čerpadlo programovat,

- čerpadlo využívá k provozu Ni-Metal-Hydride akumulátor s životností min. 400 nabíjecích cyklů,

- čerpadlo má certifikát CE/ATEX,

- čerpadlo je vybaveno příslušenstvím, které je složeno z dobíjecího stojánku s napájecím adaptérem, držák u filtračních kazet, držáku trubiček, software, USB kabelu pro ovládání z PC, uživatelského návodu v českém jazyce, adaptéru na výstupu z pumpy pro připojení hadičky pro plnění odběrových vaků, sadu 10 ks náhradních filtrů pro zachycení nečistot a ochranné pouzdro.

##### Další požadavky na dodávku odběrové soupravy

- dobíjecí stojánek s napájecím adaptérem,

- držák filtračních kazet,

- držák trubiček,

- software pro PC (minimálně Win XP nebo vyšší),

- USB kabel pro ovládání z PC,

- adaptér na výstupu z pumpy pro připojení hadičky pro plnění odběrových vaků,

- sada 10 ks náhradních filtrů pro zachycení nečistot,

- ochranné pouzdro,

- obal na odběrové vaky a sorpční tubičky.