Technické podmínky

přenosný kaPAlinový scintilační spektrometr

- Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je přenosný manuální přístroj pro kapalinovou scintilační spektrometrii, který je určen pro stanovení aktivit alfa a beta ve vzorcích po separaci radionuklidů nebo ve vzorcích rozpustitelných v organických rozpouštědlech.

- Technické požadavky na spektrometr

  - Využívá metodu kapalinové scintilační spektrometrie.

  - Umožňuje měřit záření alfa a beta s vysokou účinností (pro beta záření alespoň 45% 3H a 70% pro 32P) a dokáže tyto dva druhy záření odlišit.

  - Má energetický rozsah 2-2000 keV.

  - Napájení bateriemi a ze sítě 230 V.

  - Je díky svým rozměrům přenosný přístroj a má maximální hmotnost bez příslušenství 10 kg.

  - Bude vybaven modulem pro alfa/beta separaci.

  - Je vybaven interním olověným stíněním.

- Požadavky na dodávku zařízení

  - Součástí dodávky bude:

- modul bateriového napájení,

- přenosný odolný kufr,

- notebook s propojovacím kabelem, programovým vybavením pro obsluhu přístroje a zpracování naměřených dat,

- instalace přístroje,

- základní spotřební materiál pro přípravu 100 vzorků (20ml nádobky – vialky, chemikálie – scintilační roztoky, atp.).