Technické podmínky

úprava bedny stínění pro přepravu ZIZ

##### Současný stav

  - Přepravní bedna slouží k bezpečnému uložení kontejneru se zdroji ionizujícího záření (ZIZ) při jeho transportu. Bedna se skládá z kontejnerové krabice a olovněného kontejneru. Přepravní bedna je svařovaný kovový rám zakrytý přišroubovaným ocelovým plechem. Na přední stěně jsou umístěné otvory pro uložení kontejnerů. Velký kontejner a kontejnerová krabice jsou v zásuvkách zajištěných proti otevření křídlovými šrouby.

  - Olověný kontejner má následující technické parametry:

obalový soubor 					TYP A

typ 							K0961

max. uložitelná aktivita ZIZ 			1 TBq 137Cs

celková hmotnost 					116 kg

hmotnost víka 					14,85 kg

vnitřní rozměr vložky – úložný prostor 		průměr 95 x 98 mm

upevňovací šrouby 4x šestihranný šroub 		M16x35, DIN 933

max. rozměry 					průměr 316 x 306 mm

  - Při vložené maximální aktivitě je na povrchu kontejneru méně než 100 mikroSv/h. V přepravní bedně je olověný kontejner umístěn ve vysouvací zásuvce ovládané kolečkem s posuvným šroubem. Otáčením kolečka se vysune zásuvka a kontejner je přístupný pro manipulaci. Dvířka zásuvky jsou zajištěna proti vysunutí dvěma křídlovými šrouby.

  - Kontejnerová krabice nemá vlastní stínění a je určena pro ukládání uzavřených zářičů a etalonů nebo radioaktivních prvků opatřených vlastním stíněním. Proti vysunutí jsou dvířka krabice zajištěna dvěma křídlovými šrouby. Po uvolnění zajišťovacích šroubů je možné uchopit táhlo a vysunout krabici ven. Úložná krabice je otevřená, má rozměry 200 x 200 x 360 mm. Zásuvka krabice je k rámu přepravní bedny připevněná osmi šrouby M4x8 imbus. Ve dvířkách zásuvky krabice je Pb stínění, které v současné době pouze zvyšuje hmotnost a ke stínění nepřispívá. V současné době jsou křídlové šrouby již opotřebované a zavírání zásuvek je poškozené.

##### Požadavky na úpravu

  - Demontovat z předních dveří kontejnerové krabice olověného stínění (cca 60 kg), upravit přední dveře krabice vč. nových popisových štítků.

  - Do stávající kontejnerové krabice vložit přídavné stínění z olova pro odstínění vložených zdrojů ionizujícího záření ze všech směrů. Minimální tloušťka olověného stínění je 10 mm a hmotnost přídavného stínění nesmí překročit hmotnost olova demontovaného v bodě 2.1. Jeden rozměr přídavného stínění může být menší, než je rozměr kontejnerové krabice. Přídavné stínění se nesmí volně v kontejnerové krabici pohybovat, ale musí být na krabici pevně fixován.

  - Pro stínění kontejnerové krabice uvedeného v bodě 2.2 deklarovat maximální aktivitu bodového zdroje ionizujícího záření Cs-137, které je možno do stínění uzavřít, aby na povrchu přepravní bedny byl dávkový příkon maximálně 100 mikroSv/h.

  - Upravit zavírání obou předních dveří šuplíků (levé od kontejneru a pravé od krabice) tak, aby se za jízdy vozu dveře neuvolňovaly a zavírání bylo co nejjednodušší a spolehlivě zamezovalo poškozování zavíracího mechanismu v reálných operačních podmínkách (vibrace při jízdě).