Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková  616/1

150 85 Praha 5 – Smíchov

IČ: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„Osobní dozimetr“

Preambule:

Tato nadlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) dle § 12, odst. 1 zákona na dodávku       (dle § 8 zákona) je zadávaná v otevřeném zadávacím řízení (dle § 27 zákona), jejímž výsledkem je uzavření kupní smlouvy na „Osobní dozimetr“ (dále také jen „smlouva“).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek:

480647

PRAHA

2014

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	3

2.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	3

3.	Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky	3

4.	Kvalifikační předpoklady	3

5.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	4

6.	Nabídka	5

7.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	6

8.	Obchodní a platební podmínky	7

9.	Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky	7

10.	Otevírání obálek	7

11.	Zadávací lhůta	7

12.	Další podmínky	7

Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	9

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	12

Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	19

Příloha č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	20

Příloha č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	21

Příloha č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	22

Příloha č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	23

Příloha č. 8 zadávací dokumentace k veřejné zakázce	24

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

  - Předmětem veřejné zakázky (dodávky zboží) je dodávka 360 (tři sta šedesáti) kusů Osobních dozimetrů, které budou využívány pro účely měření a zabezpečení evidence dávkových ekvivalentů. Osobní dozimetry obdrží příslušníci jednotek požární ochrany při řešení radiačních havárií.

  - Kód CPV (NIPEZ) předmětu zakázky:  38341200-9  Radiační dozimetry.

  - Technické podmínky

Zadavatel stanovil jako součást zadávací dokumentace v Příloze č. 1 technické podmínky dodávky, které podrobně vymezují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci a užitné vlastnosti dozimetru.

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

  - Celková maximální lhůta požadovaná pro realizaci veřejné zakázky (dodání zboží) se stanovuje do 2 měsíců od podpisu smlouvy.

  - Místem plnění předmětu VZ (dodání zboží), jsou sklady:

- HZS Jihočeského kraje, Pražská 52 b, 370 04 České Budějovice - 100 ks

- HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava - 100 ks

- HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno - 100 ks

- HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha 2 - 20 ks

- Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 29, 748 01 Hlučín - 20 ks

- Záchranný útvar HZS ČR, Švabinská 649, 338 00 Zbiroh - 20 ks.

# Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

  - Uchazeč může podat jen jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

# Kvalifikační předpoklady

  - Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v rozsahu ustanovení § 53 odst. 1 zákona:

buď způsobem uvedeným v ustanovení § 53 odst. 3 zákona:

- listinami podle § 53 odst. 3, písm. a) až c), a

- čestným prohlášením podle § 53 odst. 3, písm. b) a d) zákona (lze využít        Přílohu č. 4 k této Zadávací dokumentaci).

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

  - Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona).

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

buď způsobem uvedeným v ustanovení § 54 písm.:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 127 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

  - Ekonomická a finanční způsobilost (§ 50 zákona)

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá dodavatel čestným prohlášením podle § 50 odst. 1, písm. c zákona (lze využít Přílohu č. 8 k této Zadávací dokumentaci).

  - Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 odst. 1, písm. a) a e).

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- seznam minimálně dvou významných dodávek obdobného charakteru (dozimetrické prostředky) v celkovém minimálním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, realizovanou uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně;

e)	popis zboží určeného k dodání.

  - Pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn originály nebo ověřené kopie těchto listin požadovat před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle čl. 6. odst. 6.3. písm. i) této Zadávací dokumentace starší 90 kalendářních dnů.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu (kupní cenu dodávky) absolutní částkou, která bude obsahovat daň z přidané hodnoty, a tato cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do míst plnění veřejné zakázky a zaškolení obsluh.

Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci).

Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění:

- celková cena zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- celková hodnota DPH,

- celková cena zakázky včetně DPH.

Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:

- dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH

- dojde-li v době po podání nabídky do podpisu kupní smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

# Nabídka

  - Obsah a struktura nabídky (§ 68 zákona):

Nabídka musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky s označením veřejné zakázky, zadavatele, identifikačními údaji uchazeče a nabídkovou cenou v členění podle čl. 5. této Zadávací dokumentace (podle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace),

- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,

- uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu a osobu (osoby) pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.1. této Zadávací dokumentace,

- doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.2. této Zadávací dokumentace,

- doklady prokazující ekonomickou a finanční způsobilost uchazeče podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.3. této Zadávací dokumentace (je možné využít Přílohu č. 8 této Zadávací dokumentace),

- doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uchazeče podle požadavku uvedených v čl. 4., odst. 4.4. této Zadávací dokumentace,

- doklady dle § 68 odstavec 3, písm. a), b), c) zákona (je možné využít Přílohu č. 5, 6, a 7 této Zadávací dokumentace),

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace, doplněný o:

- identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,

- nabízenou smluvní (kupní) cenu do čl. III. návrhu smlouvy,

- v příloze návrhu smlouvy uvede technickou specifikaci jím nabízeného zboží (v souladu s požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace). V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů,

- v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč identifikační údaje všech případných subdodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů               v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

- jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

  - Nabídka nevyhovující požadavkům:

Nabídka, která nevyhoví požadavkům podle zákona a zadavatele, bude komisí vyřazena. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

  - Podání nabídky:

Podmínky podání nabídek upravuje ustanovení § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanoví:

- uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku; uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,

- nabídka musí být předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Osobní dozimetr“ s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“,

- na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 a 6 zákona,

- obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,

- nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce,

- v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17, písm. d) zákona,

- uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

- uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele na adrese Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5, do 21. května 2014 do 11:00 hodin, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech PO-ČT v době od 7:30 do 16:00 hod., PÁ v době od 7:30 do 12:00 hod., poslední den tj. 21. května 2014 do 11:00 hodin.

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

  - Žádost dodavatele o případné dodatečné informace k této Zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na adresu Správy státních hmotných rezerv nebo v elektronické podobě na Profil zadavatele „E-ZAK“ (elektronická adresa Profilu zadavatele E-ZAK je https://zakazky.sshr.cz) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s § 49 zákona.

# Obchodní a platební podmínky

  - Faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,        ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je 21 dní. Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy.

# Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

  - Hodnotící kriteria:

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

  - Způsob hodnocení kriteria:

Hodnotí se absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

# Otevírání obálek

  - Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. května 2014 v 13:00 hodin v místnosti č. 201, Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 - Smíchov.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje.  Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

# Zadávací lhůta

  - Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona v rozsahu 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

# Další podmínky

  - Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

  - Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace    o veřejné zakázce.

  - V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.

  - Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.

  - Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

  - Kontaktními osobami zadavatele jsou:

Ing. Miroslav Basel, vedoucí oddělení,

tel.: 222 806 257, 601 393 861, mbasel@sshr.cz, zpracovatel zakázky

V Praze dne 20. března 2014

.…….……………………………………….

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.,

ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů

Správy státních hmotných rezerv

### Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Osobní dozimetr

Předmětem technických podmínek je dodávka 360 (tři sta šedesát) kusů Osobního dozimetru, které budou využívány pro účely měření a zabezpečení evidence dávkových ekvivalentů, které obdrží příslušníci jednotek požární ochrany při řešení radiačních havárií.

- Určení osobního dozimetru

- osobní dozimetr (dále jen „dozimetr“) je určen pro účely zabezpečení evidence obdržených dávkových ekvivalentů příslušníků jednotek PO; splňuje technické podmínky ve smyslu technické normy ČSN IEC 60846,

- dozimetr slouží pro zaznamenávání obdržených dávkových ekvivalentů u příslušníků HZS ČR:

- pro jednotky PO typu „Z“ jako skupinový dozimetr,

- pro jednotky PO typu „S“ a „O“ jako osobní dozimetr hasiče, který v místě zásahu přímo zasahuje,

- pro chemické laboratoře HZS krajů jako osobní dozimetr každé osoby, která je zařazena do výjezdu.

- Technická specifikace

- měřicí rozsah dávkového ekvivalentu je v rozmezí od  1 Sv do 10 Sv,

- měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu není požadováno,

- celková chyba měření v celém rozsahu hodnot nesmí být větší než 20 %,

- energetický rozsah se požaduje od 50 keV do 3 MeV,

- energetická závislost odezvy pro záření gama musí být menší než ± 25  % v celém energetickém rozsahu od 60 keV do 2 MeV,

- úhlová závislost odezvy musí být menší než 20 % při změně úhlu o 75o kolem libovolné osy dozimetru pro zářič Cs-137,

- dozimetr umožňuje zobrazovat na displeji dílčí hodnotu kumulovaného dávkového ekvivalentu od posledního vynulování,

- dozimetr nesmí umožnit nositeli dozimetru vymazání celkové a dílčí hodnoty kumulovaného dávkového ekvivalentu (dílčí hodnoty může vymazat pouze pracovník dozimetrické služby pomoci komunikačního software),

- naměřené hodnoty dávkového ekvivalentu musí být uchovávány v paměti bez možnosti ztráty či vymazání i v případě vyjmutí napájecího zdroje,

- dozimetr umožňuje signalizaci překročení dvou úrovni alarmu (nižšího a vyššího) pro hodnoty dávkového ekvivalentu (minimálně umožňuje nastavit hodnoty  1 mSv, 50 mSv, 200 mSv),

- signalizace alarmu je akustická, vizuální a vibrační,

- dozimetr umožňuje vypnout probíhající signalizaci alarmu nižšího dávkového ekvivalentu,

- akustická signalizace se požaduje minimálně 90 dB ve vzdálenosti 25 cm od reproduktoru dozimetru,

- vizuální signalizace musí být dobře viditelná za běžných světelných podmínek, zejména při slunečním svitu, ve tmě apod.,

- dozimetr má funkci pro podsvícení displeje,

- minimální doba provozu bez vypnutí dozimetru je 3000 hodin (při běžném radiačním pozadí a bez signalizace),

- dozimetr signalizuje pokles kapacity napájecího zdroje minimálně 15 hodin před jeho vybitím,

- dozimetr je vybaven samostatným bateriovým zdrojem, který je v obchodní síti běžně dostupný a který lze snadno vyjmout a vyměnit,

- dozimetr lze umístit na hrudi pod ochranným oděvem za pomoci šnůry o délce cca 80 cm pověšené na krku; šnůra musí být ukončena uvolňující pojistkou při nadměrném tahu,

- dozimetr musí umožňovat práci v ochranných prostředcích (musí být ovladatelný ve dvojité ochranné rukavici, displej přístroje viditelný přes zorník obličejové masky dýchacího přístroje a protichemického ochranného oděvu),

- maximální hmotnost dozimetru s napájecím zdrojem je 70 g,

- rozměry dozimetru se požadují natolik malé, aby dozimetr pod oděvem nepřekážel v činnosti a dobře se držel v ochranné rukavici,

- minimální rozsah pracovních teplot je od –10oC do +50oC,

- dozimetr musí být vodotěsný za stanovených podmínek (po dobu 1 hodiny pod vodou  v hloubce 1 metr) nebo odolávat kondenzující vlhkosti 90 % při teplotách do +40 oC,

- dozimetr je konstruován pro používání ve výbušném prostředí,

- dozimetr je odolný vůči elektromagnetickému záření vysílanému mobilními telefony 
a ostatními spojovacími prostředky používanými jednotkami HZS ČR a složkami IZS,

- odolnost vůči mechanickým šokům, vibracím, elektrostatickému poli a radiačnímu přetížení se požaduje minimálně v rozsahu technické normy ČSN IEC 60846,

- dozimetr musí být pomocí komunikačního software se čtečkou uveden do režimu skupinového nebo osobního dozimetru, popř. osobního dozimetru v pohotovostním stavu, který je neustále připraven k přidělení zasahujícím osobám,

- dozimetr umožňuje uchovat historii měsíčního záznamu naměřených hodnot dávkového ekvivalentu,

- ostatní požadavky zde nespecifikované jsou shodné s technickou normou ČSN IEC 60846.

- Další technická specifikace

- dozimetr je kompatibilní s terminálem elektronické dozimetrie TED, čímž je schopen komunikovat se systémem elektronické osobní dozimetrie HZS ČR,

- dozimetr musí mít z hlediska zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, platný certifikát o schválení typu vydaný Českým metrologickým institutem,

- dozimetr musí po zapnutí provést autodiagnostický test všech svých částí a v průběhu měření musí dozimetr provádět tyto testy periodicky (minimálně třikrát za hodinu),

- součástí dozimetru musí být komunikační software, který je schopen načíst a uložit naměřená data včetně historie a umožnit provádět nastavení základních parametrů dozimetru včetně jeho kalibrace,

- pravidelné provádění kalibrace a ověřování dozimetru se požaduje v kalibračním             a metrologickém středisku Skladovacího a opravárenského závodu Olomouc, který je součástí Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR,

- pro provádění kontroly dozimetru se požaduje vyznačit referenční bod detektoru na vnější povrch dozimetru,

- dodavatel (výrobce) při prodeji dozimetru dodá:

- veškerou dokumentaci k dozimetru, včetně návodu na obsluhu v českém jazyce,

- součástí dokumentace je předpis pro provádění pravidelné servisní a pracovní kontroly a k provádění kalibrace,

- součástí dokumentace jsou postupy jeho dekontaminace; dozimetr musí být podle těchto postupů dekontaminovatelný,

- náhradní zdroj energie.

### Příloha č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

==   V Z O R  ==

K U P N Í  S M L O U V A

č. ..............................

Obchodní firma:

se sídlem:

zastoupena: …………………………………

zapsaná v OR .......................

IČ : ............................

DIČ : ............................

bankovní spojení: ..................................

číslo účtu : .....................................

tel.: ......................, fax: ....................., mobil ...................,

e-mail ....................................

(dále jen „prodávající“).

##### Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5

zastoupena: Ing. Zbyněk Raichl CSc.,

ředitel odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

tel.: 222 806 292

bankovní spojení:  Česká národní banka Praha, pobočka 701

č. účtu: 85508881/0710

správce smlouvy: Ing. Miroslav Basel, vedoucí oddělení

tel.: 222 806 257, mobil: 601 393 861, e-mail: mbasel@sshr.cz

(dále jen „kupující“)

(dále také společně „smluvní strany“)

spolu uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k u p n í   s m l o u v u  tohoto znění:

I.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění dodávky, která je nezbytná v oblasti prostředků pro detekci         a  dekontaminaci, realizovaná na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

II.

Předmět smlouvy

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 360 (tři sta šedesáti) kusů Osobních dozimetrů (dále jen „zboží“), za kupní cenu ……….,- Kč bez DPH (slovy ……………… korun českých) a kupující se zavazuje zboží v souladu s touto smlouvou převzít             a zaplatit za ně uvedenou kupní cenu.  Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

Kupní cena za jeden kus zboží bez DPH je ……….. ,- Kč

Kupní cena za jeden kus zboží včetně DPH je …… ,- Kč.

- Technické podmínky zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- Číselné kódy zboží:

SKP:  33204110

Číselný kód zboží CZ – CPA: 265141

Číselný kód zboží JKPOV: 445600000004

Kód číselníku SHR: PZ – 9.1.1.

Kód číselníku CND: 6.3.

Kód CPV (NIPEZ) předmětu zakázky: 38341200-9 Radiační dozimetry

Index 9

III.

Kupní cena

- Kupní cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši ..........................,- Kč bez DPH (slovy:.............................korun českých).

- Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující povinen spolu s kupní cenou uhradit prodávajícímu daň z přidané hodnoty    ve výši 21% kupní ceny, což představuje částku .............................,- Kč (slovy:.......................korun českých).

- Cena zboží tak včetně DPH činí částku ............................,- Kč  (slovy:......................korun českých).

IV.

Doba, způsob a místo plnění

- Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy, kupujícímu nejpozději do 2 (dvou) měsíců od podpisu kupní smlouvy. V případě prodlení s fyzickým dodáním zboží se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu    ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

- Prodávající zajistí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí dopravu do těchto míst plnění:

HZS Jihočeského kraje, Pražská 52 b, 370 04 České Budějovice - 100 ks

kontaktní osoba: kpt. Ing. Michal Halada, e-mail: michal.halada@jck.izscr.cz,               tel.: 950 230 135

HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava - 100 ks

kontaktní osoba: kpt. Ing. Miroslav Pipek, e-mail: miroslav.pipek@hasici-vysocina.cz, tel.: 950 270 142

HZS Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno - 100 ks

kontaktní osoba: mjr. Mgr. Petr Veverka, e-mail: petr.veverka@firebrno.cz,                   tel.: 950 635 601

HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha 2 - 20 ks

kontaktní osoba: mjr. Ing. Jana Vítová, e-mail: jana.vitova@hzspraha.cz,                     tel.: 950 852 067

Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 29, 748 01 Hlučín - 20 ks

kontaktní osoba: por. Ing. Monika Seidlová, e-mail: monika.seidlova@zu-hlucin.cz,        tel.: 950 749 252

Záchranný útvar HZS ČR, Švabinská 649, 338 00 Zbiroh - 20 ks

kontaktní osoba: nprap. Jaroslav Tuček, e-mail: jaroslav.tucek@zu-hlucin.cz,               tel.: 950 329 185

Prodávající uplatní právo na náhradu případné škody na zboží proti tomu, kdo ji způsobil. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy kupujícímu, resp. mandatářům (viz blíže článek VII. této smlouvy).

- Při doručení zboží provedou kupující, resp. jeho mandatář, a prodávající jeho prohlídku a přejímku. O výsledku předání a převzetí zboží zpracují a podepíší „Protokol o předání a převzetí zboží“. Zjistí-li kupující, resp. jeho mandatář, že zboží má vady, zboží nepřevezme, vady uvede v protokolu, který po podpisu zástupců obou smluvních stran předá zástupci prodávajícího, čímž se považují nároky kupujícího z vad zboží za řádně uplatněné.

- Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy mu bude zboží předáno v místě plnění.

- Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodů spočívajících na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zboží se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající nebude oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V.

Jakost zboží a záruka

- Současně se zbožím dodá prodávající následující listinnou dokumentaci v českém jazyce:

  - návod k použití;

  - technická specifikace zboží;

  - v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, platný certifikát o schválení typu vydaný Českým metrologickým institutem;

  - zápis o proškolení obsluhy v každém místě plnění;

  - záruční list včetně záručních podmínek;

  - dodací list;

  - předpis k provádění pravidelné servisní a pracovní kontroly a kalibrace;

  - postup dekontaminace osobního dozimetru.

Současně se zbožím dodá prodávající náhradní zdroj energie.

- Prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku v délce 24 měsíců od převzetí zboží (záruční doba). Dodané zboží musí být po celou dobu záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu dle Technických podmínek zboží (článek II., odst. 2 této smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou budou prováděny záruční opravy zboží.

- Záruční opravy musí prodávající po dobu záruční doby provádět bezplatně podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, resp. u jeho mandatáře, nebo     ve svých prostorách.

- Záruční doba počne běžet ode dne předání zboží kupujícímu prodávajícím.

- Nároky ze záruky musí kupující u prodávajícího uplatnit doporučeným dopisem. V případně pochybnosti ohledně data doručení uplatnění záruky se má za to, že záruka byla uplatněna 5. den po předání oznámení kupujícího k provozovateli poštovních služeb.

- Prodávající je povinen závady zjištěné v záruční době a kupujícím písemně uplatněné bezplatně odstranit do 14 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění kupujícím.

- V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vad záruční době vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování prodávajícímu    na účet kupujícího uvedený v záhlaví kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

- Poradenství a pozáruční servis zabezpečí prodávající po dobu životnosti zboží, podle povahy závady buď přímo na místě jejího zjištění u kupujícího, případně u jeho mandatáře nebo ve svých prostorách.

Článek VI.

Platební podmínky

- Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu.

- Kupující za dodání zboží neplatí předem. Kupní cenu zboží včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po řádném dodání zboží do místa plnění, po jeho protokolárním převzetí za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího a po odstranění všech případných závad zjištěných při převzetí zboží.

- Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem mezi bankami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

- Kupní cena bude zaplacena jednorázově na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit po řádném dodání zboží tj. po jeho protokolárním převzetí, včetně doložení písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V., odst. 1. této smlouvy.

- Kupní cena již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu do místa plnění                  a na zaškolení obsluhy.

- Doba splatnosti faktury je stanovena minimálně 21 dnů od jejího doručení kupujícímu    se všemi náležitostmi, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího uvedeného v záhlaví kupní smlouvy.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen protokol        o předání a převzetí zboží podepsaný kupujícím i prodávajícím, v případě zjištění závad s potvrzením o jejich odstranění.

- Faktura musí obsahovat:

  - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

  - označení bankovního spojení prodávajícího, které musí být stejné, jako bankovní spojení uvedené v záhlaví této kupní smlouvy, není-li písemně nahlášena změna,

  - dohodnutou dobu splatnosti,

  - označení předmětu plnění přesným názvem zboží a jeho kódem SKP,

  - den jeho dodání, tj. den zdanitelného plnění,

  - kupní cenu bez DPH, výši a sazbu DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH.

- Kupující může fakturu prodávajícímu vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo nedostatečné údaje stanovené v předchozím odstavci, přičemž musí uvést důvod vrácení. Pokud kupující odešle fakturu prodávajícímu k doplnění, nenastane na jeho straně prodlení     se zaplacením. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

Článek VII.

Závěrečná ujednání

  - Kupující zmocnil zápisy o ochraňování:

- č. 3370/530/90 ze dne 15.1.2004, ve znění pozdějších dodatků, HZS Jihočeského kraje, Pražská 52 b, 370 04 České Budějovice,

- č. 3370/518/90 ze dne 15.1.2004, ve znění pozdějších dodatků, HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava,

- č. 3370/529/90 ze dne 15.1.2004, ve znění pozdějších dodatků, HZS Jihomo-ravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno,

- č. 3370/519/90 ze dne 15.1.2004, ve znění pozdějších dodatků, HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha 2,

- č. 3370/537/90 ze dne 29.6.2009, ve znění pozdějších dodatků, Záchranný útvar HZS ČR, Opavská 29, 748 01 Hlučín,

- č. 3370/537/90 ze dne 29.6.2009, ve znění pozdějších dodatků, Záchranný útvar HZS ČR, Švabinská 649, 338 00 Zbiroh,

aby ho, jako mandatáři, zastupovali při převzetí zboží od prodávajícího nebo dopravce, včetně převzetí písemného prohlášení a listinné dokumentace podle článku V. této smlouvy, dále, aby ho zastupovali při provedení fyzické přejímky zboží, při vypracování protokolu o předání a převzetí zboží a vystavení příjemky do skladu. Mandatář je kupujícím dále zmocněn k uplatnění případných nároků z vad zboží a práv ze záruky za jakost zboží.

  - Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy neupravené touto kupní smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

  - Obě smluvní strany souhlasí, aby kupní smlouva byla uveřejněna na internetových stránkách kupujícího. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Prodávající prohlašuje, že žádnou informaci uvedenou v jakékoliv části kupní smlouvy nepovažuje a nebude považovat za citlivou informaci a že žádnou část smlouvy nepovažuje a nebude považovat za jakékoliv obchodní tajemství.

  - Veškerá oznámení týkající se této kupní smlouvy a všech dokumentů s touto kupní  smlouvou a s jejím plněním související budou druhé smluvní straně zasílány doporučenou zásilkou na následující adresy:

- Kupující: 	Česká republika-Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Smíchov

- Prodávající: 	Adresa uvedená v záhlaví smlouvy

  - Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy zásilku vrátí, protože se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení se bude v takovém případě považovat den doručení oznámení držitele poštovní licence o nedoručení zásilky.

  - V případě změny doručovací adresy je dotčená smluvní strana toto povinna písemně oznámit druhé straně se sdělením nové adresy.

  - Změny nebo doplnění této kupní smlouvy je možno provést pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.

  - Tato smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž čtyři obdrží kupující      a jeden prodávající.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

Podpisy smluvních stran

...............................................                                             ..............................................

prodávající                                                                           kupující

(razítko, jméno, příjmení, podpis, datum)                 (razítko, jméno, příjmení, podpis, datum)

### Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„Osobní dozimetr“

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba) |  |

| Celková cena zakázky bez DPH | Celková hodnota DPH | Celková cena zakázky včetně DPH |
| --- | --- | --- |

V …………….………… dne ………………………

……………………………….

razítko a podpis uchazeče (dodavatele)

### Příloha č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.

1, písm. c) až g),  i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (eme), že dodavatel …………..… (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, tak, že:

- statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba dodavatele nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

- dodavatel ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V…………………….  dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

### Příloha č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele *).

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště | Druh vztahu |
| --- | --- | --- | --- |

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

### Příloha č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek *)

| Jméno, příjmení, titul | Datum narození | Bydliště |
| --- | --- | --- |

V……………………. dne …………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

### Příloha č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč ……………... (obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu          - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele

### Příloha č. 8 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

„Osobní dozimetr“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč ……………... (obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem dodavatele