Technické podmínky

spektrometr pro identifikaci radionuklidů

- Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je jednoduchý kompaktní spektrometr pro identifikaci radionuklidů.

- Technické požadavky na spektrometr

  - Zařízení pro vyhledávání zdrojů a identifikaci zdrojů záření je osazeno citlivým scintilačním detektorem, G-M trubici a detektorem neutronů.

  - Zařízení se zobrazovací jednotkou připojenou přes Bluetooth s detekční jednotkou (bezdrátové spojení min. 10 m).

  - Zařízení je schopné načíst spektrum záření gama a identifikovat cca 40 druhů radioaktivních a jaderných materiálů dle specifikace IAEA, minimálně následující radionuklidy (medicínské - 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 131I, 201Tl; průmyslové - 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 152Eu and 241Am; speciální jaderný materiál - 233U, 235U, Pu s obsahem více než 6 % 240Pu)]; přírodní - 40K, 226Ra, 232Th, 238U), s možnosti následného rozšíření.

  - Pro vyhodnocení není na místě potřeba zařízení připojit na PC, ale speciální SW pro následné vyhodnocení a zobrazení spekter se požaduje. Vnitřní paměť spektrometru umožňuje uložit minimálně 100 naměřených spekter.

  - Zařízení má akustické a vibrační alarmy pro překročení nastavených úrovní s možnosti vypnutí alarmu pro tzv. tichý režim.

  - Spektrometr musí mít rychlou kalibrační a rekalibrační proceduru.

  - Rozsah měrní hodnot PFDE od přírodního pozadí do 10mSv/h.

  - Energetický rozsah zářená gama od 30- 3000 keV.

  - Měřicí rozsah neutronů je od 0,05 do 5000 imp/s.

  - Analyzátor min 1024 kanál.

  - Rozsah pracovních teplot od -15 do 45 oC.

  - Hmotnost do 1 kg včetně baterií.

  - Přístroj dodat s napájecím zdrojem, bateriemi, přenosným odolným kufříkem, obslužným SW a propojovacím kabelem.