Technické podmínky

Vzorkovač bioaerosolu krátkodobý

### Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je zařízení pro odběr vzorků respirabilní frakce vzdušného aerosolu (0,5 – 10 mikrometrů) se specifickým zaměřením na záchyt biologických agens do kapalného média.

  - Toto zařízení bude sloužit k rozšíření možností odběru vzorků vzduchu pro vozidlo TACHP.

### Technické požadavky na hardware

  - Odběrové zařízení je schopné na základně cyklonového odlučovače nebo obdobného principu selektivně zachycovat a koncentrovat z odebíraného vzduchu částice aerosolu menší než 10 µm do tekutého média.

  - Zařízení účinně vzorkuje částice nejméně od velikosti půl mikrometru (d50< 0,5 µm).

  - Odběrové zařízení dosahuje maximální průtokové rychlosti alespoň 200 litrů za minutu. Průtokovou rychlost lze uživatelsky nastavit.

  - Přenosné zařízení s maximální hmotností 6 kg.

  - Elektrické napájení je primárně bateriové, připojení ke zdroji vnějšího napětí 230 nebo 12 V je možné pouze jako alternativní způsob napájení.

  - Baterie může uživatel vyměnit vlastními silami bez zaslání do servisu.

  - Součástí dodávky jsou minimálně 2 ks baterií a celková doba provozu na baterie je alespoň 60 minut.

  - Doba vzorkování je nastavitelná s maximálním vzorkovacím časem alespoň 60 min.

  - Zařízení umožňuje vzorkování rizikových a vysoce rizikových biologických agens a následnou spolehlivou dekontaminaci.

  - Zařízení je odolné vzdušné vlhkosti do 95 %, voděodolné (např. proti dešti) při použití ve venkovním prostředí.

  - Dodavatel deklaruje účinné dekontaminační činidlo, které nepoškozuje přístroj a dekontaminační postup.

  - Uvedení stupně krytí IP nebo jinak vyjádřená odolnost vůči vlhkosti není v rozporu s doporučeným způsobem dekontaminace.

  - Ovládací prvky jsou utěsněné a ovladatelné v gumových rukavicích.

  - Součástí dodávky je pevný přepravní obal, který umožní bezpečný transport zařízení vozidlem.

### Ergonomické požadavky

Zařízení je ovladatelné při použití odpovídajících ochranných pomůcek, zejména silných gumových rukavic (např. přetlakového protichemického oděvu).

### Požadavky na dodávku odběrového zařízení

  - Odběrové schopnosti s vyjádřením účinnosti vzorkování dodavatel deklaruje vlastním měřením s uvedením původu dat nebo nezávislým testem (výsledky měření mohou být v angličtině nebo v českém překladu).