Technické podmínky

Biodetekční systém

### Předmět a určení technických podmínek

  - Detekční systém na principu stanovení protilátkami, DNA nebo obdobným specifickým biomarkerem.

  - Základem stanovení jsou jednotlivé detekční kazety, ve kterých po nanesení vzorku podezřelého na přítomnost (vysoce) rizikových B-agens a toxinů dojde ke kompletní reakci.

  - Toto zařízení bude sloužit k rozšíření možností rychlé předběžné detekce přítomnosti prioritních (vysoce) rizikových B-agens a toxinů v místě odběru prostředky vozidla TACHP.

### Technické požadavky na zařízení

  - Detekce založená na imunostanovení, DNA nebo obdobném specifickém biomarkeru.

  - Detekce probíhá v detekčních kazetách po nanesení vzorku.

  - Maximální reakční doba je 20 minut.

  - Vyhodnocení reakce detekční kazety je možné vizuálně nebo čtečkou.

  - Pro zařízení jsou dostupné tréninkové detekční postupy a detekční kazety.

  - Výrobce garantuje životnost spotřebního materiálu minimálně 12 měsíců od data dodání.

  - Výrobce deklaruje, že za běžných podmínek bude dodací termín spotřebního materiálu, alespoň v minimálním objednatelném množství, maximálně 60 dní od data obdržení objednávky.

  - Přílohou nabídky budou experimentální výsledky (certifikát, výzkumná zpráva nebo vědecká publikace v mezinárodním impaktovaném časopise) z laboratorního měření s čistými kulturami rizikových agens i s uměle obohacenými vzorky reálných matric (např. potravin). Tyto výsledky, potvrzující detekční schopnosti a specifitu vůči cílovým agens, musí pocházet z pracoviště schopného pracovat s živými biologickými agens.

  - Součástí dodávky je pevný přepravní obal, který umožní bezpečný transport zařízení vozidlem.

### Ergonomické požadavky

### Zařízení je ovladatelné při použití odpovídajících ochranných pomůcek, zejména gumových rukavic.

### Požadavky na dodávku odběrového zařízení

  - V dodávce budou sady detekčních kazet (kitů) minimálně pro B. anthracis, F. tularensis, Y. pestis, botulotoxin, stafylokokový enterotoxin B a ricin. Počet sad detekčních kitů v nabídce umožní minimálně 10 stanovení každého vyjmenovaného agens.

  - Uvedení všech dostupných cílových (vysoce) rizikových agens a toxinů a citlivosti / detekčních limitů.

  - Uvedení známých rušivých vlivů a látek, způsobujících falešně pozitivní detekci a falešně negativní reakci.

  - Specifikace dostupných tréninkových kitů pro B-agens a toxiny, standardní doby expirace a podmínek skladování.

  - Cenovou nabídku požadujeme uvést pro soupravu čtečky s detekčními kazetami.